绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单

询价项目：-86℃超低温超低温保存箱

| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 规格 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -86℃超低温超低温保存箱 | 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调； 2、有效容积≥490L； 3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； *4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； *5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； 8、进口品牌压缩机2个，功率≤900W； *9、25℃环温时，耗电量应小于11 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； 10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性； 11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； *12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 13、选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态； 14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁； *15、4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好； 16、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度90mm，保温效果好； 17、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 18、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； *19、双外门设计，可实现上下独立管理； 20、四个可移动转向轮 21、具有医疗器械注册证 22、外部尺寸（宽x深x高）：≥860*900*1980mm 23、内部尺寸（宽x深x高）：≥590*630*1310mm |  | 490L以上 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）                                                         报价人：

电话：                                                                    日  期：       年     月     日